	《微机全自动砼快速冻融试验设备》项目标书

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	详细技术指标及配(附)件

	1
	　微机全自动砼快速冻融试验设备
	　1
	　台
	1.工作条件:
380V电压，常温，常压   
2.技术参数：
2.1试件尺寸：100×100×400；
2.2最大同时试验试件：9×3组，28块
2.4分体式设计室外机组和室内任意组合，体积小，带脚轮移动安装方便；
2.5*
制冷机组：半封压缩机；
冷凝器：全封闭V型设计；
[bookmark: _GoBack]2.6  -48度防冻液150kg； 
2.7*循环装置：多级式不锈钢循环泵；
2.8采集通道：四点温度传感器采集；
2.9传感器350mm×6 mm×3 mm，250mm×6 mm×2 mm配三芯屏蔽线5米，代传感坐和传感动弹簧；
2.10中心冻结温度：-18℃±2；
2.11中心融化温度：5℃±2；
2.12冻融循环周期（h）：2～4（可调）；
2.13带支撑架和固定架方钢制10 mm X10 mm X1 mm,1140 mm X745 mm X840 mm,设中心温度控制对角线检测传感器固定装置试件间隔距离：试件盒与冻融箱底部和四周之间间隔不得小于20mm；
2.14试件箱体为全不锈钢制作, 箱体夹层采用聚氨酯材料保温厚80mm，内胆为304不锈钢，厚1mm，厚外部为1mm；
2.15加热管:带封闭线
2.15电源：三相四线  380V/50Hz
2.16功率（kw）：11
2.17*试件箱内均匀分布循环进出水孔，进出水孔≥15个。
2.18*数据存储： 10s的时间间隔记录存储（数据无限存储）；
2.19*控制柜：规格≤600 mm X500 mm X1200 mm上位机及下位双控制管理自动冻融循环，实时显示中心试件温度、冻融箱内各点温度；
3.配件
3.1加热管3根，传感器3根；
3.2试件盒30个。
4.软件
混凝土快速冻融系统
5.售后服务
5.1保证能履行公司的相关承诺及长期的技术支持和售后服务；
5.2验收合格后自使用之日起，主机享有3年免费维修；
5.3培训：投标单位能提供系统的使用操作培训。

	货期要求
	合同签订后45个工作日内免费送货到指定地点、安装、调试、培训及验收。　



