| 《微机全自动砼快速冻融试验设备》项目标书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 |
| 1 | 微机全自动砼快速冻融试验设备 | 1 | 台 | 1.工作条件: 380V电压，常温，常压 2.技术参数： 2.1试件尺寸：100×100×400； 2.2最大同时试验试件：9×3组，28块 2.4分体式设计室外机组和室内任意组合，体积小，带脚轮移动安装方便； 2.5* 制冷机组：半封压缩机； 冷凝器：全封闭V型设计； 2.6 -48度防冻液150kg； 2.7*循环装置：多级式不锈钢循环泵； 2.8采集通道：四点温度传感器采集； 2.9传感器350mm×6 mm×3 mm，250mm×6 mm×2 mm配三芯屏蔽线5米，代传感坐和传感动弹簧； 2.10中心冻结温度：-18℃±2； 2.11中心融化温度：5℃±2； 2.12冻融循环周期（h）：2～4（可调）； 2.13带支撑架和固定架方钢制10 mm X10 mm X1 mm,1140 mm X745 mm X840 mm,设中心温度控制对角线检测传感器固定装置试件间隔距离：试件盒与冻融箱底部和四周之间间隔不得小于20mm； 2.14试件箱体为全不锈钢制作, 箱体夹层采用聚氨酯材料保温厚80mm，内胆为304不锈钢，厚1mm，厚外部为1mm； 2.15加热管:带封闭线 2.15电源：三相四线 380V/50Hz 2.16功率（kw）：11 2.17*试件箱内均匀分布循环进出水孔，进出水孔≥15个。 2.18*数据存储： 10s的时间间隔记录存储（数据无限存储）； 2.19*控制柜：规格≤600 mm X500 mm X1200 mm上位机及下位双控制管理自动冻融循环，实时显示中心试件温度、冻融箱内各点温度； 3.配件 3.1加热管3根，传感器3根； 3.2试件盒30个。 4.软件 混凝土快速冻融系统 5.售后服务 5.1保证能履行公司的相关承诺及长期的技术支持和售后服务； 5.2验收合格后自使用之日起，主机享有3年免费维修； 5.3培训：投标单位能提供系统的使用操作培训。 |
| 货期要求 | 合同签订后45个工作日内免费送货到指定地点、安装、调试、培训及验收。 |  |  |  |